O plugin: Opamp

preamp

· DC-14MHz, 25nS rise

· 50mV/cm-50V/cm

· 1Mohm / 47pF input

Opamp A+B

· openloop gain x bandbreedte is 15MHz

· DC gain -2500 tot +2500

· output 50V, 5mA bij 30 ohm en 1MHz en compensated unity gain

· noise 0,5mVpp tov input en 3mVpp output noise

· Zin: 10K, 100K, 200K, 500K, 1M en 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF en 1uF

· noiserejection inschakelbaar voor 1Hz of 1KHz

· crosstalk bij 1M en unity gain en 100V blokgolf met 1 uS risetime: 300:1 tussen A en B met de output van B onder 330mV

G Plugin Differential AC amplifier

· DC-10MHz bandpass

· transient respons (10-90%) 0,025 uS

· deflectiefactor 50mV/cm – 20V/cm

· verzwakker van 50mV tot 20V/cm met 80dB isolatie tussen input A en B

· Max 600V bestaand uit DC en ACpiek op elkaar

· 100:1 rejection bij volle versterking over de bandbreedte voor elk in fase signaal

· 300:1 bij 60Hz en 2Vpp verschil tussen input A en B

· Zin is 1Mohm en 47pF

D plugin Differential DC pre-amplifier

· 1mV tot 125V/cm

· Max 2MHz bij 50mV/cm tot 350KHz bij 1mV/cm

· CMR 10000:1 bij DC coupled in fase signalen

· CMR 600:1 bij AC coupled 60Hz en wordt slechter bij hogere frequenties

E Plugin High gain, adjustable bandwidt AC coupled pre-amp

· 50uV/cm tot 25mV/cm

· Differential input

· 3 pin input connector: inverted, non-inverted en gnd

· High respons: 50Hz, 250Hz, 1KHz, 10KHz, 20KHz en 60KHz

· Low response: 0,06Hz, 0,2Hz, 0,8Hz, 8Hz en 80Hz

Z plugin Differential comprator preamp

 Bestaat uit een pre-amp, differential amp en een differential comparator

· 39nS risetime en 9MHz

· 100V commonmode signalen, 50mV op 100V

· CMR 40000:1 bij DC of lage frequenties

· schermhoogte 2000cm binnen 100V dynamic range

· gecalibreerde  DC comparisatie signalen om differentiaal toe te voegen aan een golfvorm voor 0,005% of 5mV/mm resolutie

· 50mV tot 60V/cm

· Zin 1Mohm en 24pF

· Max 600V DC plus ACpiek coupled

· max commonmode signaal 100V bij 50mV/cm meer bij hogere verticale deflectie

· CMR 40000:1 bij 50mV/cm en 1KHz, bij 50mV/cm en 200VACpp commonmode signaal is er minder dan 1mm vertikale deflectie.

· Comparisatievoltages dmv 10 slag pot: 0-1, 0-10 en 0-100V

· transient response bij toegestane signaal voltage rate en verandering risetijd 1V/6nS, anders loopt de grid input current in de input als de fall tijd meer dan 1V/5nS is. Daarboven gaat de amp in cut-off. Het is een functie van amplitude

